| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ________________________ - Số: 2668/TB-BVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Quảng Ninh, ngày 12 tháng 09 năm 2023 |
| --- | --- |
| V/v đề nghị thẩm định giá trang thiết bị y tế |  |

Kính gửi: Qúy Công ty

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Trang thiết bị y tế (Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy III năm 2023

5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 08h00 ngày 18/09/2023.

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT); - Lưu: VT, KHTH. |  | - GIÁM ĐỐC - Nguyễn Bá Việt |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 2668/TB-BVT ngày 12/09/2023)

- Danh mục chung

| STT | Tên thiết bị | Thông tin của hàng hóa |  |  |  | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Danh mục linh kiện tối thiểu |  |  |
| 1 | Máy X quang C Arm | Zenition 70 | Philips | Hà Lan | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 2 | Hệ thống phẫu thuật nội soi (khớp) | Model máy chính: PV480 | Aesculap AG | Đức | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Hệ thống |
| 3 | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (≥ 900 lít) | GSS67H | Getinge | Ba Lan | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 4 | Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Model máy chính: CV-190 | Olympus | Nhật Bản | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Hệ thống |
| 5 | Máy siêu âm tổng quát (4D màu, 4 đầu dò) | - Model: VOLUSON S8t | GE Ultrasound Korea Ltd | Hàn Quốc | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |

- Chi tiết cấu hình, thông số kỹ thuật tham khảo.

- Máy X quang C Arm

I. Yêu cầu chung

- Năm sản xuất 2023 trở về sau, Mới 100%

Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương

II. Cấu hình cung cấp

- Cánh tay C: 01 cái

- Bóng phát tia X: 01 cái

- Hệ thống chuẩn trực: 01 Bộ

- Khối phát cao áp: 01 bộ

- Đầu thu phẳng: 01 bộ

- Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái

- Màn hình hiển thị: 01 bộ

- Bộ lưu trữ dữ liệu tích hợp sẵn trong máy: 01 bộ

- Trạm xử lý, hiển thị hình ảnh di động: 01 Trạm

- Gói phần mềm xử lý hình ảnh kỹ thuật số: 01 bộ

- Gói phần mềm chụp mạch xoá nền: 01 bộ

- Gói phần mềm chụp tim :01 Gói

- Tay cầm điều khiển phát tia: 01 bộ

- Bàn đạp phát tia: 01 bộ

- Máy in: 01 cái

- Áo chì: 05 cái

- Vòng cổ che tuyến giáp: 05 cái

III. Thông số kỹ thuật

1. Cánh tay C

- Khoảng dịch chuyển đứng: ≥450 mm

- Khoảng dịch chuyển ngang: ≥200 mm

- Quỹ đạo quay: ≥140°

- Góc quay theo trụ ngang: ≥180 độ

- Độ vảy sang hai phía: ≥10 độ

- Khoảng cách đến đầu thu hình ảnh (SID): ≥990 mm

- Khoảng trống cánh tay C-arm: ≥750 mm

- Chiều sâu cánh tay C-arm: ≥720 mm

- Chiều rộng khối máy: ≥810 mm

- Tay phanh và điều hướng với chuyển động đồng thời của cánh tay C

- Tay hãm mã hoá màu để dễ nhận diện hướng chuyển động

2. Bóng phát tia X

- Bóng phát tia: Anode xoay

- Tiêu điểm bóng : ≤ 0.3 mm và ≤0.6 mm

- Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥300 kHU

- Mức độ toả nhiệt lớn nhất của anode: ≥75.6 kHU/phút

Có hệ thống quản lý nhiệt tối ưu bằng khí và phần mềm hoặc công nghệ làm mát chủ động bằng dầu và phần mềm

- Khả năng trữ nhiệt của hệ thống ≥1.6 triệu HU

3. Hệ thống chuẩn trực:

- Góc quay bộ chuẩn trực: ≥360°

- Bộ chuẩn trực dạng vòng (Iris)

4. Khối phát cao áp:

- Tần số phát: ≥60 kHz

- Công suất phát: ≥15 kW

- Chiếu xung:

+ Dải điện áp: 40 – ≥120 kV

+ Dải dòng điện: ≤0.5 - ≥28 mA

+ Tỷ lệ xung tối đa: ≥15 xung/ giây

- X-quang số (chụp số hoá):

+ Dải điện áp: 40 – ≥120 kV

+ Dòng điện tối đa: ≥75 mA

5. Đầu thu phẳng:

- Công nghệ vật liệu đầu thu: Công nghệ CMOS hoặc Công nghệ amorphous silicon

- Màn phát quang: loại I-ốt Xêz hoặc CsI hoặc tốt hơn

- Kích thước đầu thu: ≥21 cm x 21 cm

- Ma trận đầu thu: ≥1344 x 1344 pixels

- Kích thước điểm ảnh: ≤154 μm

- Độ xám:≥16 bit

- Độ phân giải hệ thống: ≤3.7 lp/mm

- Tốc độ thu hình tối đa: ≥30 khung hình/ giây

- Hiệu suất DQE: ≥72%

- Tự động hiệu chỉnh

- Bộ phận định vị bằng laze tích hợp trên đầu thu

6. Màn hình điều khiển cảm ứng:

- Màn hình cảm ứng

- Các biểu tượng trên màn hình dạng đồ hoạ trực quan dễ sử dụng.

- Giao diện hiển thị đa ngôn ngữ.

- Hiển thị hình ảnh trực tiếp trên màn hình điều khiển

7. Màn hình hiển thị:

01 màn hình lớn ≥32", độ phân giải UHD hoặc 02 màn hình kích thước mỗi màn hình ≥ 19''

- Độ phân giải: ≥1280 x 1024 pixel

- Góc nhìn theo cả hai chiều (ngang và dọc):≥170 độ

- Độ sáng màn hình: ≥600 cd/m2

8. Bộ lưu trữ dữ liệu:

- Khả năng lưu trữ: ≥40,000 hình ảnh

9. Gói phần mềm xử lý hình ảnh kỹ thuật số:

9.1 Chức năng xử lý thời gian thực:

- Bộ lọc quy chiếu

- Bộ lọc xếp

- Bộ lọc cải thiện tín hiệu biên ảnh

- Tính năng cửa sổ và điều chỉnh theo từng bước hoặc tự động hiệu chỉnh cửa sổ sáng tối/tương phản

- Xoay ảnh và đảo ảnh kỹ thuật số không cần phát tia

- Đảo thang xám.

- Cửa trập kỹ thuật số.

9.2 Các chương trình giải phẫu ứng dụng đã lập trình sẵn:

- Xương: các chi, xương thân

- Tim, ổ bụng, vùng mô mềm hoặc phần mềm

9.3 Các chức năng thêm:

- Phát hiện kim loại

- Phát hiện chuyển động

- Định vị lại/Định vị linh hoạt trường thu ảnh tối ưu

- Chương trình cho trẻ em hoặc có công cụ giúp tuân thủ các tiêu chuẩn chiếu xạ cho trẻ em

9.4 Tính năng điều khiển liều tia theo đối tượng (ODDC):

- Tự động phát hiện đối tượng cần chụp

- Tự động phát hiện chuyển động

- Tự động giảm liều tia theo đối tượng

- Tự động hiệu chỉnh kim loại

9.5 Lưu trữ hình ảnh:

- Tự động lưu trữ

- Chức năng hiển thị và tự động trình chiếu hình ảnh theo vòng

9.6 Chức năng hậu xử lý:

- Cải thiện tín hiệu biên ảnh

- Có thể phóng đại gấp ≥2 lần

- Xoay ảnh.

- Đảo thang xám.

- Cắt lọc hình ảnh (cửa trập kỹ thuật số)

- Chức năng đo đạc kỹ thuật số: tối thiểu khoảng cách, góc

9.7 Tổ chức và quản lý dữ liệu:

- Hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân với tối thiểu 16 ảnh hiển thị đồng thời

- Đăng ký trước thông qua DICOM Worklist

- Nhập dữ liệu thủ công hoặc đăng ký trong trường hợp khẩn cấp

- Giá trị DAP được lưu trữ cùng với hình ảnh

9.8 Lưu trữ dữ liệu:

- Máy in ảnh

- Cổng kết nối USB: cho phép kết nối bộ nhớ USB theo dung lượng tuỳ chọn, định dạng ảnh tối thiểu DICOM

- Cổng kết nối DICOM 3.0 cho phép kết nối với các hệ thống như PACS, HIS của bệnh viện

10. Gói phần mềm chụp mạch xóa nền:

- Phần mềm chụp mạch xóa nền thời gian thực

- Có chức năng lập bản đồ

- Có chức năng dịch điểm ảnh

- Hệ thống phẫu thuật nội soi (khớp)

| I | Yêu cầu chung |
| --- | --- |
|  | - Năm sản xuất 2023 trở về sau, Mới 100% |
|  | - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |
| 2 | Đầu Camera |
| 3 | Nguồn sáng LED |
| 4 | Màn hình nội soi |
| 5 | Máy bào khớp gồm: |
| 5.1 | Máy chính |
| 5.2 | Tay bào |
| 5.3 | Lưỡi bào, có răng ≥ 5 Cái |
| 5.4 | Lưỡi bào, đầu hình oval ≥ 5 Cái |
| 5.5 | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ |
| 6 | Bộ máy bơm và kiểm soát dịch |
| 7 | Máy đốt điện lưỡng cực sử dụng công nghệ sóng radio |
| 7.1 | Máy chính |
| 7.2 | Dao bào (lưỡi bào) khớp cắt đốt bằng sóng radio |
| 7.3 | Dao bào (lưỡi bào) khớp cắt đốt bằng sóng radio |
| 8 | MÁY KHOAN XƯƠNG ĐA NĂNG CHẠY PIN |
| 9 | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP |
| 9.1 | Ống kính soi khớp 30o |
| 9.2 | Dây dẫn sáng |
| 9.3 | Trocar hoặc vỏ soi khớp |
| 9.4 | Nòng trocar |
| 9.5 | Kìm gặm sụn hoặc kìm cắt cong hướng lên |
| 9.6 | Kìm gặm sụn hoặc kìm cắt cong trái |
| 9.7 | Kìm gặm sụn hoặc kìm cắt cong phải |
| 9.8 | Kéo |
| 9.9 | Móc thăm dò hoặc que thăm dò |
| 9.10 | Kìm gắp hoặc dụng cụ gắp |
| 9.11 | Hộp đựng dụng cụ hoặc khay đượng dụng cụ có thể hấp tiệt trùng |
| 10 | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC |
| 10.1 | Thanh ngắm xương đùi, dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước, cỡ 5 mm hoặc Dụng cụ dẫn hướng trong phẫu thuật dây chằng chéo trước qua đường vào, đầu kim dẫn cách nhau 5 mm |
| 10.2 | Thanh ngắm xương đùi, dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước, cỡ 6 mm hoặc Dụng cụ ngắm định vị khoan đường hầm trên lồi cầu đùi dạng offset 6mm |
| 10.3 | Thanh ngắm xương đùi, dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước, cỡ 7 mm hoặc Dụng cụ ngắm định vị khoan đường hầm trên lồi cầu đùi dạng offset 7mm |
| 10.4 | Thanh ngắm xương chày đầu dạng móc hoặc Cánh tay cho khung ngắm khoan mâm chày, có đầu típ định vị cho kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo trước |
| 10.5 | Phần thân tiêu chuẩn có chia độ hoặc Dụng cụ bắt vít Biocomposite |
| 10.6 | Ống dẫn hướng que dẫn |
| 10.7 | Que dẫn hướng đầu xoắn hoặc Dẫn hướng khoan |
| 10.8 | Que dẫn hướng đầu xoắn, có lổ luồn chỉ hoặc Ống dẫn khoan, đầu có răng cưa |
| 10.9 | Mũi khoan 4.5mm, có kênh |
| 10.10 | Mũi khoan 5mm, có kênh |
| 10.11 | Mũi khoan 5.5mm, có kênh |
| 10.12 | Mũi khoan 6mm, có kênh |
| 10.13 | Mũi khoan 7mm, có kênh |
| 10.14 | Mũi khoan 8mm, có kênh |
| 10.15 | Mũi khoan 9mm, có kênh |
| 10.16 | Mũi khoan 10mm, có kênh |
| 10.17 | Dụng cụ lấy gân hoặc Dụng cụ tuốt gân |
| 10.18 | Dụng cụ mài miệng đường hầm |
| 10.19 | Que thăm dò |
| 10.20 | Que dẫn hướng bắt vít hoặc trocar dùng cho vít |
| 10.21 | Dụng cụ đo kích thước gân hoặc Khung đo đường kính mảnh ghép |
| 10.22 | Hộp đựng dụng cụ |
| 11 | Xe đặt máy |
| 12 | Máy garo hơi tự động |
|  | Máy chính |
|  | Băng garo đơn cánh tay người lớn tiêu chuẩn |
|  | Băng garo đơn cẳng chân người lớn tiêu chuẩn |
|  | Xe đẩy di động có giỏ đựng dụng cụ |
| III | Yêu cầu thông số đặc tính kỹ thuật |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Có khả năng điều chỉnh được độ sáng của ảnh hoặc camera |
|  | Phóng đại ≥ 1.5x, nhiều mức điều chỉnh |
|  | Điều chỉnh cân bằng trắng |
|  | Có chức năng cài đặt trước hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng |
|  | Có cổng kết nối truyền tín hiệu hình ảnh: DVI (hoặc 3G-SDI) (hoặc HDMI) |
|  | Độ phân giải ảnh ≥ (1920 x 1080) |
|  | Có thể tùy chỉnh để hiển thị ảnh trên màn hình: ảnh trong ảnh, xoay ảnh ≥ 180 độ, ảnh gương |
| 2 | Đầu camera |
|  | Có khả năng hiển thị hình ảnh với độ phân giải ≥ (1920 x 1080) pixels |
|  | Cảm biến ảnh ≥ 1 chip CMOS (hoặc ≥ 3 chip CCD), kích thước ≥ 1/ 3" |
|  | Tiêu cự của đầu camera (f) ≤ 14 mm đến ≥28 mm |
|  | Có phím chức năng đầu camera có thể gán chương trình |
|  | Có thể tiệt trùng |
| 3 | Nguồn sáng LED |
|  | Sử dụng bóng đèn LED |
|  | Có tính năng nhớ mức cài đặt cường độ sáng |
|  | Có các tính năng báo động khi có lỗi xảy ra |
|  | Tuổi thọ bóng đèn ≥ 30.000 giờ |
|  | Có khả năng điều chỉnh được cường độ sáng (hoặc tự động điều chỉnh) |
|  | Nhiệt độ màu ≥ 5600K |
|  | Tính năng chống chói hoặc thiết kế chống chói |
| 4 | MÀN HÌNH |
|  | Màn hình LCD hoặc TFT LED hoặc OLED |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 27 inch |
|  | Độ phân giải ≥ (1920 x 1080) Pixel |
|  | Độ tương phản ≥ 1000:1 |
|  | Độ sáng tối đa: ≥ 800 cd/m2 |
|  | Góc nhìn theo phương ngang hoặc dọc ≥ 178 độ |
|  | Tín hiệu tương thích tối thiểu DVI-D, 3G-SDI, VGA (hoặc tương đương) |
| 5 | MÁY BÀO KHỚP ĐA NĂNG |
|  | Có thể dùng cắt, khoan, bào, mài hoặc phay, cưa |
|  | Công suất ≥8.000 vòng / phút |
|  | Đa dạng các loại lưỡi bào, lưỡi mài loại sử dụng một lần và nhiều lần. |
|  | Giao diện sử dụng thông qua màn hình cảm ứng |
|  | Có Công tắc đạp chân có thể kết nối không dây |
|  | Công tắc đạp chân cũng có thể kết nối bằng cáp |
| 6 | MÁY BƠM DỊCH VÀ KIỂM SOÁT DỊCH |
|  | Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình cảm ứng. |
|  | Màn hình hiển thị |
|  | Có chức năng đảm bảo an toàn và hiển thị thông báo khi máy bị lỗi hoặc Có chức năng tự động tăng áp lực khi lưỡi bào khớp hoạt động, mức tăng: 0 đến 50% |
|  | Có hệ thống tự động kiểm tra các bộ phận của thiết bị khi khởi động và thông báo tới người dùng bất cứ lỗi nào được phát hiện. |
|  | Áp lực tưới điều chỉnh được tới: ≥ 200 mmHg |
|  | Lưu lượng : ≥ 1500 ml/phút |
| 7 | Máy đốt điện lưỡng cực sử dụng công nghệ sóng radio |
|  | Tần số điện áp ra: ≥100Khz |
|  | Công suất: ≥400W |
| 8 | MÁY KHOAN XƯƠNG ĐA NĂNG CHẠY PIN |
|  | Tay khoan đa năng hoặc thân máy chính |
|  | Có vị trí khóa hoặc chốt khóa an toàn trên tay cầm |
|  | Xoay về thuận chiều và xoay đảo ngược |
|  | Tốc độ có thể điều chỉnh: 0 -≥1000 vòng/phút |
|  | Nguồn điện: Pin sạc lại được |
|  | Hấp được tiệt trùng được |

- Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (≥ 900 lít)

| I | Yêu cầu chung |
| --- | --- |
|  | Năm sản xuất: 2023 trở đi, mới 100% |
|  | Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | - Máy chính: 01 máy |
|  | - Xe tra hàng cố định: ≥04 cái |
|  | - Giá hấp: ≥ 02 cái |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp: ≥ 01 cái |
|  | - Bơm chân không tích hợp trong máy: ≥ 01 cái |
|  | - Nồi sinh hơi tích hợp: 01 cái |
|  | - Giỏ hấp: ≥12 cái |
|  | - Máy ủ chỉ thị sinh học: 01 cái |
|  | - Chỉ thị sinh học: ≥500 test |
|  | - Giấy in nhiệt: ≥10 cuộn |
|  | - Túi đóng gói: ≥ 03 cuộn |
|  | - Chỉ thị hóa học: 01 túi (≥ 250 test/túi) |
|  | - Phần mềm quản lý thiết bị online tích hợp trong máy: 01 bộ |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Thông số chung |
|  | Dùng để hấp tiệt trùng các dụng cụ y tế đóng gói hoặc không đóng gói ở nhiệt độ 121oC và 134oC như dụng cụ phẫu thuật, đồ vải, hộp đựng dụng cụ, …. |
|  | Tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 285 áp dụng cho các máy hấp tiệt trùng hoặc tương đương |
|  | Dung tích buồng hấp ≥ 900 lít |
|  | Loại 2 cửa, trượt tự động theo chiều dọc |
| 2 | Bơm chân không |
|  | Bơm chân không vòng nước ≥ 02 cấp |
|  | Áp suất bơm chân không tối đa ≥ 30 mbar |
| 3 | Buồng hấp |
|  | Buồng hấp và cửa được làm bằng thép không gỉ 316L hoặc tương đương. |
|  | Buồng hấp được trang bị áo hơi và bọc cách nhiệt |
|  | Có chức năng sấy khô chân không đồ hấp |
|  | Có thể điều chỉnh thời gian sấy khô |
|  | Các van đóng/mở bằng piston khí nén |
|  | Các đường ống và van làm bằng thép không gỉ hoặc đồng hoặc tương đương |
|  | Áp lực làm việc tối đa của buồng hấp: ≥ 3 bar |
|  | Thời gian cho một chu trình hấp tối đa ≤ 60 phút, trừ một số trương chình đặc biệt. |
| 4 | Bộ điều khiển |
|  | Bộ điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC |
|  | Trang bị màn hình điều khiển cảm ứng màu phía trước và phía sau của máy, kích thước màn hình ≥ 10 inch |
|  | Màn hình hiển thị trạng thái hoạt động của máy bằng mã màu trên màn hình điều khiển. |
| 5 | Chương trình hấp |
|  | Có ít nhất ≥ 6 chu trình cài đặt sẵn dùng cho dụng cụ đóng gói hoặc không đóng gói |
|  | Có các chu trình đặc biệt phục vụ chuyên môn bao gồm: |
|  | - Chương trình tiệt trùng các bộ phận giả bằng Silicon |
|  | - Chương trình tiệt trùng các dụng cụ quang học và ống nội soi cứng. |
|  | - Chương trình tiệt trùng cho dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa như tay dao Phaco, hoặc các dụng cụ tương tự có nòng rỗng phù hợp với hấp hơi nước. |
| 6 | Khả năng kết nối |
|  | Có khả năng kết nối với máy tính hoặc điện thoại di động cung cấp dư liệu của máy theo thời gian thực, lưu trữ đám mây, hướng dẫn bảo trì, xử lý sự cố |
| 7 | Tính năng an toàn |
|  | Có nút dừng khẩn cấp |
|  | Có cảnh báo lỗi bằng âm thanh và hình ảnh |
|  | Tất cả các cảnh báo sẽ được ghi lại và có thể xem trên bảng điều khiển |
|  | Cửa có cơ chế tự dừng nếu bị vật cản khi đang đóng |
|  | Cửa được trang bị khóa liên động an toàn |
| 8 | Máy ủ chỉ thị sinh học |
|  | Số giếng ủ: ≥ 8 giếng |
|  | Nhiệt độ ủ: ≤ 60 độ C |

- Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

| I | Yêu cầu chung |
| --- | --- |
|  | Năm sản xuất 2023 trở về sau, Mới 100% |
|  | Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 |
| II | Yêu cầu về cấu hình cung cấp |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 chiếc |
| 2 | Nguồn sáng nội soi: 01 chiếc |
| 3 | Ống nội soi dạ dày video: 01 chiếc |
| 4 | Ống nội soi đại tràng video: 01 chiếc |
| 5 | Màn hình hiển thị ≥24 inch: 01 chiếc |
| 6 | Dao mổ điện cao tần: 01 cái |
| 7 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc |
| 8 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (≥20 chiếc) |
| 9 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần(≥20 chiếc) |
| 10 | Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc |
| 11 | Hệ thống in trả kết quả, bao gồm máy tính, máy in: 01 hệ thống |
| 12 | Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh nội soi cung cấp chất lượng hình ảnh tối thiểu có HDTV |
|  | - Chức năng dừng hình ảnh trước: Có chức năng dừng hình ảnh trước (pre- freeze) |
|  | - Hệ thống tích hợp được với ngõ ra analog, HD- SDI và DVI |
|  | - Có chức năng ảnh trong ảnh |
|  | - Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng, nút cân bằng trắng trên mặt trước của máy hoặc cân bằng trắng tự động |
|  | - Có tính năng quan sát ánh sáng ở dải băng hẹp hoặc phổ màu đa băng tần |
|  | - Điều chỉnh tông màu: |
|  | Đỏ:≥8 bước |
|  | Xanh: ≥8 bước |
|  | Chroma: ≥8 bước |
|  | - Độ tương phản: có tối thiểu 3 mức |
|  | - Có tính năng tăng cường cấu trúc |
|  | - Kích thước hình ảnh nội soi có thể thay đổi được hoặc thay đổi giao diện màn hình ảnh nội soi |
|  | - Có chức năng dừng hình |
|  | - Có thể hiển thị các thông tin của bệnh nhân |
| 2 | Nguồn sáng nội soi |
|  | - Bóng đèn chính: Bóng đèn Xenon, công suất ≥300W hoặc bóng LED |
|  | - Tuổi thọ trung bình của bóng: ≥500 giờ sử dụng liên tục |
|  | - Hỗ trợ tính năng quan sát ánh sáng ở dải bước sóng hẹp hoặc hình ảnh được tạo bởi thành phần ánh sáng bước sóng ngắn |
|  | - Có chế độ chuyển đổi màu khi sử dụng bộ lọc cho mục đích chuyên biệt hoặc có nút chuyển đổi chế độ chiếu sáng. |
|  | - Điều chỉnh độ sáng của nguồn sáng bằng màn chắn ánh sáng hoặc có ≥ 04 đèn led độc lập |
|  | - Làm mát bằng không khí hoặc làm mát cưỡng bức |
|  | - Bơm khí: Loại bơm màng chập hoặc phương pháp bơm màng |
|  | - có ≥4 mức bơm khí (tắt, thấp, trung bình, cao) |
| 3 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Có hỗ trợ chức năng quan sát ánh sáng ở bước sóng hẹp hoặc tối thiểu tạo hình ảnh có độ tương phản cao được tạo bởi thành phần ánh sáng bước sóng ngắn … |
|  | - Điều chỉnh tiêu cự kép hoặc sử dụng cảm biến cho ra hình ảnh có độ phân giải cao |
|  | - Trường nhìn: ≥140° |
|  | - Hướng nhìn thẳng |
|  | - Độ sâu trường nhìn (phạm vi quan sát): ≤2-≥100 mm |
|  | - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤9.9 mm |
|  | - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤9.9 mm |
|  | - Đường kính bên trong kênh dụng cụ:≤ 2.8 mm |
|  | - Đầu cuối ống soi gồm ≥6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ, 1 kênh tưới nước |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | + Hướng lên: ≥210° |
|  | + Hướng xuống: ≥90° |
|  | + Hướng phải: ≥100° |
|  | + Hướng trái: ≥100° |
|  | - Chiều dài làm việc: ≥1030 mm |
|  | - Chiều dài tổng: ≥1350 mm |
| 4 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | Có hỗ trợ chức năng quan sát ánh sáng ở bước sóng hẹp hoặc tối thiểu tạo hình ảnh có độ tương phản cao được tạo bởi thành phần ánh sáng bước sóng ngắn … |
|  | - Trường nhìn: ≥170° |
|  | - Hướng nhìn thẳng |
|  | - Độ sâu trường nhìn: ≤5-≥100 mm |
|  | - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤13.2 mm |
|  | - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤12.8 mm |
|  | - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤3.8 mm |
|  | - Đầu cuối ống soi gồm ≥ 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ, 1 kênh nước riêng |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | + Hướng lên: ≥180° |
|  | + Hướng xuống: ≥180° |
|  | + Hướng phải: ≥160° |
|  | + Hướng trái: ≥160° |
|  | - Chiều dài làm việc: ≥1330 mm |
|  | - Chiều dài tổng: ≥1650 mm |
| 5 | Màn hình hiển thị ≥24 inch |
|  | Màn hình y tế loại LCD hoặc LED hoặc OLED |
|  | Độ phân giải: ≥1920 x1080 pixels |
|  | Tỷ lệ màn hình: 16:9 |
|  | Công nghệ panel: IPS hoặc LCD kết hợp với IPS |
|  | Độ sáng: ≥300 cd/m2 |
|  | Tỷ lệ tương phản: 1000:1 |
|  | Màu: khoảng 16.7 triệu màu |
|  | Tín hiệu đầu vào ra tương thích với tối thiểu Composite, DVI-D, SDI |
| 6 | Dao mổ điện cao tần |
|  | - Sử dụng màn hình cảm ứng |
|  | - Người dùng có thể chọn giữa 2 cấp độ người dùng: Nâng cao và Cơ bản. |
|  | - Số cổng cắm đơn cực: 1 |
|  | - Số cổng cắm lưỡng cực: 1 |
|  | - Ngõ ra đơn cực: |
|  | + Cắt thuần: ≥120W tại 500 Ohms |
|  | + Cắt xung chậm/nhanh: ≥120W tại 500 Ohms |
|  | + Cầm máu nhẹ: ≥120W tại 500 Ohms |
|  | + Cầm máu tăng cường: ≥120W tại 500 Ohms |
| 7 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Loại bơm pittông không dầu |
|  | Có thể điều chỉnh: ≥– 90 kPa |
|  | Áp suất: ≥675 mmHg |
|  | Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥60 lít/phút |
|  | Mức nhiễu ồn:≤ 52 dB |
| 8 | Hệ thống in trả kết quả |
|  | - Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | + Bộ vi xử lý core i5 (hoặc tương đương) ≥ 2.6 GHz; RAM ≥ 4 GB, |
|  | + Ổ lưu trữ ≥ 500 GB, màn hình LCD ≥ 19"; |
|  | + Chuột, bàn phím đi kèm |
|  | - Máy in màu, tốc độ in ≥ 15 tờ/phút |

- Máy siêu âm tổng quát (4D màu, 4 đầu dò)

| I | Yêu cầu chung |
| --- | --- |
| 1. | Sản xuất năm 2023 trở đi. |
| 2. | Chất lượng: thiết bị mới 100% |
| 3. | Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |
| II | Cấu hình kỹ thuật |
| 1. | Máy chính: 01 bộ, bao gồm |
| 2. | Màn hình siêu âm: 01 cái |
| 3. | Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái |
| 4. | Đầu dò Microconvex (âm đạo): 01 cái |
| 5. | Đầu dò Linear: 01 cái |
| 6. | Đầu dò Convex: 01 cái |
| 7. | Đầu dò 4D: 01 cái |
| 8. | Phụ kiện |
|  | Máy in đen trắng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng anh và tiếng Việt: 01 bộ |
|  | Máy in phun màu: 01 cái |
|  | Card thu hình ảnh từ siêu âm sang máy tính: 01 cái |
|  | Bộ máy vi tính đồng bộ kèm bàn ghế: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 chiếc |
| III | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| 1. | Máy chính |
|  | Thông số hệ thống |
|  | Màn hình siêu âm công nghệ LCD hoặc tương đương ≥ 21 inch |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng công nghệ LCD hoặc tương đương: ≥ 10 inch |
|  | Hệ điều hành: ≥ Window 7 |
|  | Số cổng đầu dò: ≥ 4 cổng |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 260 dB |
|  | Kênh xử lý hệ thống: ≥ 1.700.000 kênh |
|  | Tốc độ khung hình: ≥ 100 khung hình/giây |
|  | Tốc độ khung hình 4D: ≥ 19 hình/giây |
|  | Độ sâu vùng khảo sát tối đa: ≥ 30 cm |
|  | Các mode hoạt động |
|  | B-mode (2D) |
|  | M-mode |
|  | Mode Doppler màu |
|  | Mode Doppler năng lượng |
|  | Mode Doppler xung |
|  | Các phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh |
|  | Phần mềm siêu âm 4D |
|  | Phần mềm tạo ảnh hài hoà mô |
|  | Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D |
|  | Chức năng tối ưu hoá hình ảnh chỉ với một nút bấm hoặc tương đương |
|  | Phần mềm siêu âm tim thai |
|  | Phần mềm có thể hiển thị mạch máu 3D hoặc phần mềm hiển thị hình ảnh 3D thời gian thực |
|  | Quản lý dữ liệu, bao gồm: |
|  | - Dữ liệu hình ảnh |
|  | - Dữ liệu đo lường |
|  | - Dữ liệu bệnh nhân |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: ổ cứng ≥ 500 GB |
|  | Chức năng đo đạc và phân tích |
|  | . Các phép đo cơ bản |
|  | · Các phép đo và tính toán sản khoa |
|  | · Đo lường và tính toán phụ khoa |
|  | · Phân tích mạch |
|  | · Đo lường trong siêu âm tim |
|  | · Đo lường trong siêu âm tuyến tiền liệt |
|  | · Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |
|  | Chức năng báo cáo |
|  | - Báo cáo sản khoa |
|  | - Báo cáo phụ khoa |
|  | - Báo cáo chức năng tim |
|  | - Báo cáo mạch máu |
|  | - Báo cáo tiết niệu |
|  | - Báo cáo ổ bụng |
|  | Thông số kỹ thuật B Mode |
|  | · Độ lợi (khuếch đại): ≤ -20dB đến ≥ +15 dB |
|  | · Bộ lọc ổn định: ≥ 5 mức |
|  | · Thang màu : ≥ 10 mức |
|  | · Thang xám : ≥ 5 mức |
|  | Thông số kỹ thuật M Mode |
|  | · Tốc độ quét: ≥ 5 mức |
|  | · Tăng nét: ≥ 4 mức |
|  | · Bản đồ xám: ≥ 7 mức |
|  | · Bản đồ màu: ≥ 10 mức |
|  | Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu |
|  | · Bản đồ màu ≥ 6 |
|  | · Lọc thành : ≥ 4 bước |
|  | · Tốc độ quét khung hình màu: ≥ 70 hình/giây |
|  | Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng |
|  | · Tần số lặp xung: ≤ 100Hz - ≥ 20 kHz |
|  | · Lọc thành: ≥ 4 |
|  | · Lọc mịn: ≥ 4 |
|  | · Độ lợi (khuếch đại): ≤ -15 dB đến ≥ +15 dB |
|  | · Bản đồ: ≥ 7 mức |
|  | Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung |
|  | · Tần số lặp xung PRF: PW từ ≤ 1 kHz đến ≥ 22 kHz |
|  | · Tốc độ quét: ≥ 5 mức |
|  | · Bảng đồ thang xám : ≥ 7 loại |
|  | · Bản đồ màu: ≥ 10 |
| 2. | Đầu dò Microconvex |
|  | · Ứng dụng: sản khoa, phụ khoa, âm đạo |
|  | · Dải tần: từ ≤ 3.5 đến ≥ 9.0 MHz |
|  | · Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | · Góc quét mở rộng tối đa: ≥ 150° |
|  | · Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 10 cm |
|  | · Có hướng dẫn sinh thiết |
| 3 | Đầu dò khối đa tần |
|  | · Ứng dụng: Bụng, sản khoa, phụ khoa…. |
|  | · Dải tần: từ ≤ 3.0 đến ≥ 8.0 MHz |
|  | · Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | · Góc quét mở rộng tối đa: ≥ 60° |
| 4 | Đầu dò Linear |
|  | · Dải tần: từ ≤ 4.0 đến ≥ 11.0 MHz |
|  | · Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | · Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 10cm |
|  | · Chiều rộng quét: ≥ 38 mm |
| 5 | Đầu dò Convex đa tần số |
|  | · Dải tần: từ ≤ 2.5 đến ≥ 5.0 MHz |
|  | · Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | · Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 25 cm |
| 6 | Phụ kiện |
|  | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | - Độ phân giải: ≥ 320 dpi |
|  | - Tốc độ in: ≤ 2 giây/khuôn hình |
|  | Máy in phun màu |
|  | - Cỡ giấy: A4 |
|  | - Tốc độ in: ≥ 30 tờ/phút |
|  | - ≥ 04 hộp mực ngoài |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA |
|  | - Điện thế AC: 220-240 VAC |
|  | - Khoảng tần số: 50/60 Hz |