| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ________________________ - Số: 1562/TB-BVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Quảng Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 |
| --- | --- |
| V/v đề nghị thẩm định giá bóng phát tia cho hệ thống chụp cắt lớp 16 lát/vòng quay |  |

Kính gửi: Qúy Công ty

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Bóng phát tia cho hệ thống chụp cắt lớp 16 lát/vòng quay (Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: Mua sắm theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy II năm 2022

5. Đề nghị các đơn vị có đủ chức năng thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng về Bệnh viện trước 16h15 ngày 26/04/2022.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu BV, KHTH. |  | - GIÁM ĐỐC - Nguyễn Bá Việt |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1562/BVT-KHTH ngày 22/04/2022)

| STT | Tên linh kiện, vật tư | Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo |  |  |  | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ký mã hiệu | Nhà cung cấp | Xuất sứ | Danh mục linh kiện tối thiểu |  |  |
| 1 | Bóng phát tia | CHRONON XTA Unit | Siemens Healthcare GmbH | Trung Quốc | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 01 | Chiếc |
| Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng hoặc tối đa 55.000 s kể từ ngày hai bên bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |

BẢNG CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THAM KHẢO

1. Bóng phát tia

| Thuộc tính | Thông số |  |  | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất danh định đầu vào của anode tại công suất nhiệt tham chiếu 200W | F1 21kW |  | F2 34kW | IEC 60613:1989 IEC 60613:2010 |
| Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode | 2 600 000 J (3 500 000 HU) |  |  | IEC 60613:1989 |
| Vật liệu phủ Anode | Rhenium - tungsten |  |  |  |
| Vật liệu bia | Rhenium, tungsten, molybdenum-alloy, graphite |  |  |  |
| Công suất đầu vào liên tục của Anode | 2,5kW |  |  | IEC 60613:1989 IEC 60613:2010 |
| Điện áp danh định | 140kV |  |  | IEC 60613:1989 IEC 60613:2010 |
| Tần số quay Anode | 150 Hz* |  |  |  |
| Dòng đốt nóng dây tóc cathode tối đa | 8,5A | 8,5A |  |  |

2. Tổ hợp bóng phát tia

| Thuộc tính | Thông số |  | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa liên tục | 3 100W |  | IEC 60613:1989 IEC 60613:2010 |
| Góc Anode (so với trục tham chiếu) | 8o |  |  |
| Tiêu điểm danh định | F1 0,8 x 0,4 | F2 0,8 x 0,7 | IEC 60336 |
| Công suất chụp CT danh định | 21kW | 29kW | IEC 60613:2010 |
| Bộ lọc giảm liều cố định | ≥ 5,5 mm Al / 140 kV |  | IEC 60522 |
| Mức rò tia ở 140 kV / 2,5 kW tại khoảng cách 1 m | < 0, 8 mGy/h |  | IEC 60601-1-3:2008 |
| + Kết nối cao áp - | 3 cực 3 cực |  | IEC 60526 |
| Động cơ quay anode | Stator 3 pha Điện áp pha 430 - 750 Vpp Dòng điện pha ≤ 25 Aeff * |  |  |

3. Hệ thống làm mát

| Chất làm mát | Dầu cách điện |
| --- | --- |
| Tốc độ dòng chảy | > 5 l/phút |
| Thể tích chất làm mát (tổ hợp bóng bao gồm cả hệ thống làm mát) | < 10 l |