| SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ________________________ - Số: 2042/TB-BVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Quảng Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2024 |
| --- | --- |
| V/v đề nghị thẩm định giá thiết bị y tế |  |

Kính gửi: Qúy Công ty

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Thiết bị y tế (Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy III năm 2024

5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng (đã bao gồm hồ sơ năng lực có kèm hợp đồng tương tự) và bản mềm về Bệnh viện trước 14h00 ngày 28/07/2024.

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT); - Lưu: VT, KHTH. |  | - GIÁM ĐỐC - Nguyễn Bá Việt |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 2042/TB-BVT ngày 16/07/2024)

| STT | Tên thiết bị | Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán |  |  |  | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ký mã hiệu | Nhà cung cấp | Xuất xứ | Danh mục linh kiện tối thiểu |  |  |
| 1 | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | Terumo Corporation | Nhật Bản | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 60 | Cái |
| 2 | Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) (4K, 02 dây dạ dày, 01 dây đại tràng) | CV-1500 | Olympus | Nhật Bản | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Hệ thống |
| 3 | Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco | CV-9000R | Nidek | Nhật Bản | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Hệ thống |
| 4 | Máy cắt đốt VA bằng Plasma | EC8001-01 (RF8000E) COBLATOR II SYSTEM 240V | ArhtroCare Corporation | Mỹ | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 5 | Máy đúc bệnh phẩm | MPS P II | Slee medical | Đức | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 6 | Máy nhuộm tiêu bản | MAS | Slee medical | Đức | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 7 | Máy siêu âm tổng quát (4D màu, ≥ 04 đầu dò) | LOGIQ P8 | GE Ultrasound Korea, Ltd | Hàn Quốc | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 3 | Máy |
| 8 | Máy X quang răng | X-mind Trium | De Gotzen S.r.l/ Ý (thuộc tập đoàn Acteon) | Ý | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 9 | Máy theo dõi bệnh nhân | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 10 | Máy |

PHỤ LỤC

CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 2042/TB-BVT ngày 16/07/2024)

| 1 | Bơm tiêm điện |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| II | Yêu cầu cầu hình cung cấp tối thiểu |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt+ tiếng Anh: 01 bộ |
| II | Yêu cầu thông số, đặc tính kỹ thuật |
|  | - Có màn hình màu ≥ 2.4 inch hiển thị các thông số |
|  | - Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc, thời gian hoạt động ≥ 10 tiếng |
|  | - Sử dụng được các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL |
|  | - Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0,01 đến ≥ 999 mL/ giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm |
| 2 | Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) (4K, 2 dây dạ dày, 01 dây đại tràng) |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh : 01 cái |
| 2 | Màn hình hiển thị 4K: ≥ 01 cái |
| 3 | Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: ≥ 02 cái |
| 4 | Ống nội soi đại tràng video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: ≥ 01 cái |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
| 6 | Bình nước: 01 cái |
| 7 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 02 hộp |
| 8 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 02 hộp |
| 9 | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
| 10 | Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: |
| 10,1 | - Máy tính: 01 cái |
| 10,2 | - Màn hình LCD: 01 cái |
| 10,3 | - Máy in màu: 01 cái |
| 11 | Máy hút dịch 2 bình: 01 cái |
| 12 | Máy bơm tưới rửa: 01 cái |
| 13 | Dao mổ điện cao tần: 01 cái |
| 13,1 | - Dây cáp cao tần đơn cực, dài 3.5 m: 01 cái |
| 13,2 | - Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính: 01 cái |
| 13,3 | - Bản điện cực trung tính: 01 hộp |
| 14 | Máy bơm CO2: 01 cái |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED, màn hình cảm ứng. |
|  | - Có thể quan sát ở chế độ ánh sáng trắng, chế độ ánh sáng ở dải bước sóng hẹp (NBI) và chế độ ánh sáng huỳnh quang (AFI) giúp tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị hoặc chế độ ánh sáng sóng ngắn với công nghệ ánh sáng xanh và ánh sáng xanh tăng sáng (BLI, BLI-bright) và chế độ công nghệ hình ảnh màu kết hợp (LCI) giúp tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị |
|  | - Có các chế độ hình ảnh nâng cao: |
|  | + Tối ưu cấu trúc, màu sắc và độ sáng của bề mặt niêm mạc |
|  | + Cải thiện độ sáng tại các vùng tối |
|  | - Không cần thực hiện chức năng cân bằng trắng khi kết hợp với các dòng ống soi có chức năng tương thích. |
|  | - Chức năng dừng hình trước bằng cách phân tích các hình ảnh trước đó để chọn ra hình ảnh rõ nét trong thời gian ngắn nhất có thể. |
|  | - Có chức năng hiển thị hình trong hình, hình ngoài hình. |
|  | - Tín hiệu đầu ra tương thích với các hệ Analog, 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI |
|  | - Điều chỉnh tông màu: |
|  | + Đỏ: ≥ ±8 bước |
|  | + Xanh: ≥ ±8 bước |
|  | + Chroma: ≥ ±8 bước |
|  | - Khuếch đại ánh sáng tự động (AGC) hoặc Tự động điều chỉnh ánh sáng |
|  | - Độ tương phản: ≥2 chế độ |
|  | - Có thể hiển thị các thông tin về các thiết bị lưu trữ, thông tin bệnh nhân, thông tin hình ảnh |
|  | - Các cài đặt được lưu giữ trong bộ nhớ sau khi bộ xử lý đã tắt |
| 2 | Màn hình hiển thị 4K |
|  | - Màn hình y tế: TFT Active Matrix LCD hoặc tốt hơn |
|  | - Kích thước: ≥ 27 inch, chất lượng 4K |
|  | - Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 |
|  | - Độ sáng: ≥ 450cd/m2 |
|  | - Độ tương phản: ≥ 1000:1 |
|  | - Tỷ lệ màn hình: ≥ 16:9 |
|  | - Góc nhìn: ≥ 178 độ |
|  | - Tín hiệu đầu vào ra tương thích với: 12G-SDI,Display Port, HDMI… |
| 3 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | - Có tính năng lấy tiêu cự kép, cho phép lựa chọn giữa 2 chế độ: Tiêu cự thường và tiêu cự gần. |
|  | - Ống soi có thể quan sát gần tới ≤3 mm |
|  | - Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI hoặc BLI |
|  | - Trường nhìn cho chế độ tiêu cự thường ≥ 140° |
|  | - Trường nhìn cho chế độ tiêu cự gần ≥ 140° |
|  | - Hướng nhìn thẳng |
|  | - Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự thường: ≤ 3 mm – ≥ 100 mm |
|  | - Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự gần: ≤ 1.5 mm – ≥ 2.5 mm |
|  | - Đường kính ngoài đầu cuối ống soi ≤ 10.0 mm |
|  | - Đường kính ngoài của thân ống soi ≤ 9.6 mm |
|  | - Đường kính bên trong kênh dụng cụ ≤ 2.8 mm |
|  | - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ từ đầu cuối ống soi ≤ 3 mm |
|  | - Ống soi có ≥ 6 kênh làm việc: ≥2 kênh dẫn sáng, 1 kênh khí/nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dụng cụ và 1 kênh nước phụ. |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | + Hướng lên ≥ 210° |
|  | + Hướng xuống ≥ 90° |
|  | + Hướng phải ≥ 100° |
|  | + Hướng trái ≥ 100° |
|  | - Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm |
|  | - Chiều dài tổng: ≥ 1350 mm |
| 4 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | - Có tính năng lấy tiêu cự kép, cho phép lựa chọn giữa 2 chế độ: Tiêu cự thường và tiêu cự gần. |
|  | - Ống soi có thể quan sát gần tới ≤3 mm |
|  | - Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI hoặc BLI |
|  | - Trường nhìn cho chế độ tiêu cự thường ≥ 170° |
|  | - Trường nhìn cho chế độ tiêu cự gần ≥ 56° |
|  | - Hướng nhìn thẳng |
|  | - Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự thường: ≤ 3 mm – ≥ 100 mm |
|  | - Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự gần: ≤ 1.5 mm – ≥ 2.5 mm |
|  | - Đường kính ngoài đầu cuối ống soi ≤ 13.5 mm |
|  | - Đường kính ngoài của thân ống soi ≤ 13 mm |
|  | - Đường kính bên trong kênh dụng cụ ≤ 3.8 mm |
|  | - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ từ đầu cuối ống soi ≤ 4 mm |
|  | - Ống soi có ≥ 6 kênh làm việc: ≥2 kênh dẫn sáng, 1 kênh khí/nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dụng cụ và 1 kênh nước phụ. |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | + Hướng lên ≥ 180° |
|  | + Hướng xuống ≥ 90° |
|  | + Hướng phải ≥ 100° |
|  | + Hướng trái ≥ 100° |
|  | - Chiều dài làm việc: ≥1330 mm |
|  | - Chiều dài tổng: ≥ 1655 mm |
| 5 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần |
|  | - Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần, hàm hình oval, có mở lỗ, chiều dài làm việc ≥ 1500mm |
| 6 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần |
|  | - Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần, hàm hình oval, có mở lỗ, chiều dài làm việc ≥ 2300mm |
| 7 | Xe đẩy hệ thống |
|  | - Kích thước: ≥ 1400 mm x 640 mm x 560 mm |
|  | - Bánh xe đôi có phanh hãm |
| 8 | Hệ thống in trả kết quả |
|  | - Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | + Bộ vi xử lý core i5 ≥ 2.6 GHz; RAM ≥ 4 GB, |
|  | + Ổ lưu trữ ≥ 500 GB, màn hình LCD ≥ 19"; |
|  | + Chuột, bàn phím đi kèm |
|  | - Máy in màu thông dụng, tốc độ in ≥ 15 tờ/phút |
| 9 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | - Loại bơm piston không dầu |
|  | - Áp suất chân không: ≥ - 675 mmHg |
|  | - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 60 lít/phút |
|  | - Mức nhiễu ồn: ≤ 52 dB |
| 10 | Máy bơm tưới rửa |
|  | - Có thể dùng để bơm chất lỏng cho cả kênh dụng cụ và kênh nước phụ |
|  | - Đèn báo LED giúp dễ quan sát và lựa chọn chức năng |
|  | - Có đầu nối vào kênh dụng cụ để có thể kết hợp bơm qua đường kênh dụng cụ và sử dụng dụng cụ nội soi |
|  | - Bộ điều khiển tự động dừng nếu có lỗi kết nối giúp ngăn ngừa sự cố xảy ra |
|  | - Bình chứa nước có thể hấp tiệt trùng được |
|  | - Có thể điều khiển bằng bàn đạp hoặc dùng dây cáp điều khiển |
|  | - Tốc độ bơm tối đa cho kênh dụng cụ: ≥ 750ml/ phút |
|  | - Tốc độ bơm tối đa cho kênh nước phụ: ≥ 230ml/ phút |
|  | - Bình nước dung tích ≥ 2 lít |
| 11 | Dao mổ điện cao tần |
|  | - Sử dụng màn hình cảm ứng |
|  | - Người dùng có thể chọn giữa 2 cấp độ người dùng: Nâng cao và Cơ bản. |
|  | + Cấp độ nâng cao: Tối ưu cho người dùng muốn kiểm soát chính xác các cài đặt HF và có sự kiểm soát tối ưu |
|  | + Cấp độ cơ bản: Phù hợp với người dùng thích sự dễ dàng sử dụng và khả năng điều chỉnh nhanh chóng các cài đặt HF cần thiết cho các quy trình. |
|  | - Có cảm biến bảo vệ rò rỉ dòng điện: đo lường và kiểm soát dòng điện rò rỉ, giảm nguy cơ các tác hại không mong muốn cho người dùng và bệnh nhân. |
|  | - Số cổng cắm đơn cực: ≥ 1 |
|  | - Số cổng cắm lưỡng cực: ≥ 1 |
|  | - Ngõ ra đơn cực: |
|  | + Cắt thuần: ≥120W |
|  | + Cắt xung chậm/nhanh: ≥ 120W |
|  | + Cầm máu nhẹ: ≥ 120W |
|  | + Cầm máu tăng cường: ≥ 120W |
|  | - Ngõ ra lưỡng cực: |
|  | + Cắt lưỡng cực: ≥ 100W |
|  | + Cầm máu nhẹ lưỡng cực: ≥ 120W |
|  | - Tần số cao tần: 356 kHz ± 20% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 3 | Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
|  | Máy phẫu thuật phaco kèm bộ phụ kiện, bao gồm tối thiểu: |
| 1 | - Máy chính Phaco: 01 chiếc |
| 2 | - Bộ phận nén khí tích hợp trong máy chính: 01 bộ |
| 3 | - Pedal điều khiển: 01 chiếc |
| 4 | - Dây nguồn: 01 chiếc. |
| 5 | - Tay cầm phaco: 01 chiếc |
| 6 | - Đầu típ phaco: 02 chiếc |
| 7 | - Tay cầm rửa hút: 01 chiếc |
| 8 | - Đầu tip rửa hút: 01 chiếc |
| 9 | - Bộ tay cầm đốt điện đông: 01 chiếc |
| 10 | - Đầu típ điện đông: 01 chiếc |
| 11 | - Bộ dây hút rửa dùng nhiều lần: 03 bộ |
| 12 | - Khóa vặn đầu tip Phaco: 01 chiếc |
| 13 | - Đầu cắt dịch kính bán phần trước tiệt trùng sẵn: 10 chiếc |
| 14 | - Đầu bọc tưới dùng cắt dịch kính bán phần trước: 01 chiếc |
| 15 | - Hộp đựng tay cầm Phaco và các phụ kiện: 01 chiếc |
| 16 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
| 1 | Chức năng sử dụng của thiết bị: |
|  | - Thiết bị có thể thực hiện 02 loại phẫu thuật trong Nhãn khoa, bao gồm: |
|  | + Phẫu thuật Phaco |
|  | + Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước |
| 2 | Tính năng kỹ thuật chung của thiết bị: |
|  | - Thiết bị có chế độ bơm để điều khiển chính xác đồng thời cả lưu lượng và áp lực chân không. |
|  | - Vật tư theo máy sử dụng trong phẫu thuật phaco (đầu tip phaco, đầu tip tưới hút, bộ dây tưới hút) có thể tái sử dụng nhiều lần. |
|  | - Bàn đạp được thiết kế đa chức năng, có khả năng chống nước. |
|  | - Bàn đạp đa chức năng có ≥4 công tắc điều khiển ở 2 bên |
|  | - Phần mềm có thể được cài đặt cho nhiều phẫu thuật viên khác nhau |
| 3 | Tính năng kỹ thuật của chức năng phẫu thuật phaco: |
|  | - Tần số siêu âm phaco tối đa ≥40kHz |
|  | - Tay cầm Phaco làm bằng titan để tạo ra năng lượng siêu âm được phát đồng trục. |
|  | - Thiết bị có thể thực hiện phẫu thuật phaco với nhiều kích cỡ vết mổ khoảng ≤ 2,8 mm |
|  | - Thiết bị có công nghệ đảm bảo an toàn, ổn định tiền phòng khi phẫu thuật |
| 4 | Tính năng kỹ thuật của chức năng cắt dịch kính bán phần trước: |
|  | - Đầu cắt dịch kính bán phần trước là loại đầu cắt kép điều khiển bằng khí nén |
|  | - Tốc độ cắt tối đa lên đến ≥1000 nhát cắt một phút |
|  | - Máy nén khí tích hợp sẵn trong máy có khả năng làm việc tự động. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 5 | Máy cắt đốt VA bằng Plasma |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485. |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Hộp điều khiển lưu lượng nước: 01 cái |
| 3 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái |
| 4 | Đầu mổ Amidan và nạo V.A: 40 cái |
| 5 | Đầu chuyên nạo V.A: 20 cái |
| 6 | Đầu đốt cuốn mũi người lớn: 10 cái |
| 7 | Đầu đốt cuốn mũi trẻ em: 02 cái |
| 8 | Đầu phẫu thuật cuốn mũi phì đại có đường nước: 02 cái |
| 9 | Đầu phẫu thuật thanh quản người lớn: 04 cái |
| 10 | Đầu phẫu thuật thanh quản trẻ em: 02 cái |
| 11 | Đầu cắt đốt dùng cho mổ xoang: 02 cái |
| 12 | Đầu mổ polyp xoang, u mach máu: 01 cái |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Đặc tính chung : |
|  | Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình LED hiển thị công suất cắt và đốt. |
|  | Đầu dò cắt đốt tương ứng chuyên biệt cho từng loại thủ thuật. |
|  | Tần số: ≥100 kHz |
|  | Công suất cắt lớn nhất : ≥ 400 W |
|  | Công suất đốt lớn nhất: ≥50 W |
|  | Đầu cắt Amidan và nạo VA: |
|  | Đầu thẳng, có thể uốn cong, chiều dài làm việc là ≥ 6 inches |
|  | Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. |
|  | Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút. |
|  | Điện cực sử dụng là loại lưỡng cực, đường hút và có đường nước. |
|  | Đầu chuyên nạo V.A |
|  | Cấu tạo điện cực dạng lưới phằng, tạo trường plasma rộng giúp loại bỏ mô vụn và chất lõng, giãm nguy cơ tắc nghẽn. |
|  | Đầu đốt cuốn mũi người lớn |
|  | Đầu cắt mổ cuống mũi được uốn cong. Thiết kế không có đường nước. |
|  | Trên đầu cắt có vạch chia được sử dụng như một thước đo để định độ sâu của việc đưa vào trong cuống mũi. Mỗi vạch có độ lớn là 5mm, vạch đầu tiên ở vị trí 15mm tính từ đầu của đầu cắt.. |
|  | Đầu đốt cuốn mũi trẻ em |
|  | Đầu đốt cuống mũi được uốn cong. |
|  | Thiết kế không có đường nước. |
|  | Trên đầu đốt mỏng, nhọn, có hai vạch chia màu được sử dụng như một thước đo để định độ sâu của việc đưa vào trong cuống mũi. |
|  | Đầu phẫu thuật cuống mũi phì đại có đường nước: |
|  | Đường kính đầu cắt ≥2.9mm, được thiết kế có đường nước để làm giảm phì đại niêm mạc mũi. |
|  | Đầu phẫu thuật thanh quản người lớn: |
|  | Đầu phẫu thuật thanh quản |
|  | Đầu có thể uốn cong. |
|  | Chiều dài ≥16.5cm, đường kính đầu ≥3.8mm. |
|  | Đầu phẫu thuật thanh quản trẻ em: |
|  | Đầu phẫu thuật thanh quản |
|  | Đầu có thể uốn cong |
|  | Chiều dài ≥19cm, đường kính đầu ≥2.8mm. |
|  | Đầu cắt đốt dùng cho mổ xoang: |
|  | Đầu cắt cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. |
|  | Đầu mổ polyp xoang, u mạch máu: |
|  | Đầu cắt cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. |
|  | Đầu mổ ngáy: |
|  | Thiết kế không có đường nước. |
|  | Tạo trường plasma dịch nội bào trong mô sẽ duy trì trường plasma trong suốt quá trình tạo kênh. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hoa. |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 5 | Máy đúc bệnh phẩm |
| I | I. YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Có chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn CE |
| II | II. YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm: 01 bộ |
|  | - Bộ kẹp mẫu: 01 bộ |
|  | - Kính phóng đại: 01 chiếc |
|  | - Khuôn đúc mô: 100 cái |
|  | - Bộ dây nguồn: 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện online 2KVA: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | III. THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
|  | - Điều khiển bằng vi xử lý kỹ thuật số |
|  | - Các thông số hiển thị trên màn hình |
|  | - Dòng chảy của nến được điều khiển thông qua nút điều chỉnh bằng tay hoặc công tác chân. |
|  | - Vị trí đặt kẹp mẫu gia nhiệt: ≥ 06 |
|  | - Có kính phóng đại |
|  | - Cài đặt được chương trình hẹn giờ tự động bật/tắt. |
|  | - Cài đặt thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc công việc. |
|  | - Cài đặt được ngày/tháng, nhiệt độ °C hoặc °F |
|  | - Bề mặt làm việc được cách nhiệt. |
|  | - Nến thừa được chảy vào khay chứa qua đường dẫn. |
|  | - Thể tích khối rót và làm nóng bên trái/bên phải: ≥ 1,4 lít |
|  | - Có khay tháo rời chứa nến thừa |
|  | - Công suất bể chứa nến: ≥ 4 lít |
|  | - Bàn làm lạnh đặt được ở 2 bên: trái hoặc phải. |
|  | + Bàn làm lạnh để được: ≥ 60 khối nến/cassette |
|  | - Nhiệt độ điều chỉnh |
|  | + Bể chứa parafin: từ ≤ 50°C đến ≥ 70°C |
|  | + Khu vực làm nóng: từ ≤ 50°C đến ≥ 70°C |
|  | + Khu vực lưu trữ mô: từ ≤ 50°C đến ≥ 70°C |
|  | + Khu vực lưu trữ mô: từ ≤ 50°C đến ≥ 70°C |
|  | + Kẹp gia nhiệt bằng điện: từ ≤ 60°C đến ≥ 70°C |
|  | + Bàn làm lạnh: từ ≤ -12°C đến ≥ 0°C |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hoa. |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 6 | Máy nhuộm tiêu bản |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485. |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| II | II. YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc |
| 2 | Bể chứa hóa chất nhuộm: 26 chiếc |
| 3 | Bể chứa nước rửa: 06 chiếc |
| 4 | Giá chứa lam: 05 chiếc |
| 5 | USB chứa dữ liệu: 01 chiếc |
| 6 | Màn hình cảm ứng: 01 bộ |
| 7 | Bộ lọc than hoạt tính: 01 bộ |
| 8 | Bộ hóa chất nhuộm HE: 01 bộ |
| 9 | Bộ Lưu điện online 2KVA: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | III. THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
|  | Nhuộm đồng thời:≥ 300 tiêu bản |
|  | Máy có chức năng gia nhiệt bể nhuộm tiêu bản. |
|  | Máy có thể phân bổ một quy trình cụ thể cho từng bể để tải lam nhuộm nhanh |
|  | Giám sát việc sử dụng hóa chất và cảnh bảo vận hành khi hóa chất cần thay thế |
|  | Màn hình điều khiển: dạng cảm ứng |
|  | Quy trình nhuộm được bảo vệ bằng truy cập mật mã |
|  | Số lượng bể chứa hóa chất nhuộm: ≥ 20 |
|  | Có vị trí gia nhiệt hoặc sấy khô |
|  | Thời gian sử dụng pin dự phòng khi mất điện ≥ 60 phút. |
|  | Thể tích bể nhuộm tối thiểu ≥ 300 ml |
|  | Cài đặt được các chương trình nhuộm khác nhau ≥12 chương trình |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hoa. |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 7 | Máy siêu âm tổng quát (4D màu, ≥ 04 đầu dò) |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
| 1 | Máy chính: 01 bộ |
| 2 | Đầu dò Convex đa tần: 01 cái |
| 3 | Đầu dò 4D đa tần: 01 cái |
| 4 | Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
| 5 | Đầu dò Sector đa tần: 01 cái |
| 7 | Máy in đen trắng: 01 cái |
| 8 | Máy in phun màu: 01 cái |
| 9 | Bộ máy vi tính đồng bộ có lắp kèm card bắt hình từ máy siêu âm qua máy tính: 01 cái |
| 10 | Bộ lưu điện online 3KVA: 01 chiếc |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Máy chính |
|  | Màn hình siêu âm: công nghệ LCD hoặc tương đương ≥ 21 inch |
|  | Hệ điều hành: Window 10 trờ lên |
|  | Số cổng đầu dò đồng thời: ≥ 4 cổng , có móc treo đầu dò |
|  | Dải dộng hệ thống: ≥ 250 dB |
|  | Kênh xử lý hệ thống: ≥ 1.000.000 kênh xử lý |
|  | Tốc độ khung hình: ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Tốc độ khung hình 4D: ≥ 30 hình/giây |
|  | Độ sâu vùng khảo sát tối đa: ≥ 40 cm |
| 2 | Các mode hoạt động |
|  | B-mode (2D) |
|  | M- mode |
|  | Mode Doppler màu |
|  | Mode Doppler năng lượng |
|  | Mode Doppler xung |
|  | Mode Doppler liên tục |
| 3 | Các phần mềm hỗ trự tối ưu hóa và xử lý hình ảnh |
|  | Chức năng tối ưu hoá hình ảnh chỉ với một nút bấm |
|  | Phần mềm tạo ảnh hài hoà mô |
|  | Giảm nhiễu hạt, tăng cương độ mịn và chất lượng hỉnh ảnh siêu âm. |
|  | Doppler màu có độ nhạy và độ phân giải cao, dễ dàng bắt các dòng chảy có vận tốc nhỏ |
|  | Phần mềm tự động đo các chỉ số sinh trắc học và hệ thần kinh thai nhi |
|  | Phần mềm hỗ trợ tự động điều chỉnh khung ROI thích hợp để dựng hình 3D/4D đẹp nhất |
|  | Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D giúp hình ảnh chân thực - rõ nét. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau trên hình 3D/4D |
|  | Phần mềm siêu âm đàn hồi mô |
| 4 | Quản lý dữ liệu, bao gồm: |
|  | - Dữ liệu hình ảnh |
|  | - Dữ liệu đo lường |
|  | - Dữ liệu bệnh nhân |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: ổ cứng ≥ 500 GB |
| 5 | Chức năng đo đạc và tính toán |
|  | Các phép đo cơ bản |
|  | Các phép đo trên M-mode: |
|  | Gói tính toán chuyên mạch máu: |
|  | Gói tính toán tim mạch |
|  | Gói tính toán nhi khoa |
|  | Gói tính toán chuyên tuyến tiền liệt |
|  | Gói tính toán chuyên ổ bụng: |
|  | Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông: |
|  | Gói tính toán chuyên tuyến vú: |
|  | Gói tính toán chuyên sản khoa: |
|  | Gói tính toán chuyên tim mạch |
| 6 | Chức năng báo cáo |
|  | - Báo cáo mạch máu xuyên sọ |
|  | - Báo cáo tiết niệu |
|  | - Báo cáo ổ bụng |
|  | - Báo cáo phần nông |
| 7 | Thông sổ kĩ thuật B Mode |
|  | Mức điều chỉnh tần số: ≥ 3 bước |
|  | Có nhiều bản đồ màu |
|  | Phóng đại hình siêu âm nhưng không làm suy giảm chất lượng hình tối đa ≥ 16 lần |
| 8 | Thông số kĩ thuật M Mode |
|  | Có thể lựa chọn tốc độ quét |
|  | Có thể lựa chọn định dạng hiển thị |
|  | Có nhiều bản đồ màu |
| 9 | Thông số kĩ thuật Mode Doppler màu |
|  | Tần số lặp xung PRF ≥ 20.5kHz |
|  | Tự động loại bỏ mô chuyển động Hoặc Tự động điều chỉnh xử lý băng thông truyền và nhận dựa trên vị trí hộp màu |
|  | Tốc độ quét Doppler màu: ≥ 390 hình/giây |
| 10 | Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung |
|  | Tần số lặp xung PRF: PW từ ≤ 1 kHz đến ≥ 22 kHz |
|  | Cửa sổ phổ: từ ≤ 1 mm đến ≥ 15 mm |
| 11 | Thông số kĩ thuật Mode Doppler liên tục |
|  | Đo lường vận tốc dòng chảy tối đa ≥ 10 m/s |
| 12 | Thông số kĩ thuật Mode 4D |
|  | Có chế độ xem đa mặt phẳng |
|  | Có chế độ xem đa lát cắt |
|  | Tốc độ quét hình khối: ≥ 36 hình/giây |
| 13 | Kết nối |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng (RJ45) |
|  | Có DICOM đầy đủ |
| 14 | Đầu dò 4D đa tần |
|  | • Ứng dụng: Bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi |
|  | • Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz |
|  | • Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | • Góc quét mở rộng tối đa khi quét khối: ≥ 80° |
| 15 | Đầu dò Convex đa tần số |
|  | • Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi |
|  | • Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz |
|  | • Góc quét tối đa: ≥ 70° |
|  | • Số chấn tử ≥ 192 |
| 16 | Đầu dò Linear đa tần |
|  | • Ứng dụng: phần nông, nhi, mạch máu, cơ xương khớp, tuyến vú |
|  | • Dải tần: từ ≤ 5.0 đến ≥ 12.0 MHz |
|  | • Số chấn tử: ≥ 192 |
| 17 | Đầu dò Sector đa tần |
|  | • Ứng dụng: tim mạch, nhi, sản khoa, hệ thần kinh, bụng |
|  | • Tần số từ ≤ 2.0 đến ≥ 4.0 MHz |
|  | • Số chấn tử ≥ 60 |
|  | • Góc quét tối đa ≥ 90° |
| 18 | Phụ kiện |
| 18,1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | - Độ phân giải: ≥ 320 dpi |
|  | - Tốc độ in: ≤ 2 giây/khuôn hình |
| 18,2 | Máy in Phun mầu |
|  | - Cỡ giấy: A4 |
|  | - Tốc độ in: ≥ 30 tờ/phút |
|  | - ≥ 04 hộp mực ngoài |
| 18,3 | Bộ lưu điện online≥ 3 KVA |
|  | - Điện thế AC: 220-240 VAC |
|  | - Khoảng tần số: 50/60 Hz |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hoa. |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 8 | Máy X quang răng |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
| 1 | Máy chính: 01 bộ |
| 2 | Máy phát cao thế: 01 chiếc |
| 3 | Bóng phát tia: 01 chiếc |
| 4 | Tấm cảm biến: 02 chiếc |
| 5 | Phần mềm: 01 bộ |
| 6 | Công tắc chụp X-quang cầm tay: 01 chiếc |
| 7 | Trạm làm việc, Máy tính điều khiển và xử lý hình ảnh + Máy in màu: 01 bộ |
| 8 | Bộ dụng cụ cân chỉnh thiết bị: 01 bộ |
| 9 | Bộ dụng cụ hỗ trợ chụp: 01 bộ |
| 10 | UPS online ≥ 3 KVA: 01 cái |
| 11 | Bộ áo chì, yếm chì, kính chì: 05 Bộ |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Máy chính |
|  | Thiết bị có thể thực hiện chụp được toàn cảnh, sọ mặt, 3D và quét mẫu hàm hoặc nhiều hơn |
|  | Thiết bị có thể thay đổi chiều cao chụp để phù hợp với nhiều tư thế chụp đứng hoặc ngồi |
|  | Chế độ chụp liều tia thấp cho hình ảnh 3D với liều lượng tia thấp hơn cả chụp toàn cảnh |
|  | Trường nhìn: xem được vị trí lấy nét với trường nhìn không bị hạn chế được hướng dẫn bằng ánh sáng |
|  | Trường nhìn lớn nhất: ≥ 9 x10 cm |
|  | Chụp toàn hàm |
|  | Chụp sọ nghiêng |
|  | Các chức năng tối thiểu phải có |
|  | Loại: Cone Beam CT, Toàn hàm (Panorama), Chụp sọ nghiêng (Cephalometric) hoặc tương đương |
|  | Định vị bệnh nhân: 3 đường chiếu tia laser dùng để định vị bệnh nhân:lớp mặt phẳng mid-sagittal; lớp mặt phẳng Axial, và lớp mặt phẳng Coronal |
|  | Vị trí bệnh nhân: Tối thiểu chụp đứng, chụp ngồi |
| 2 | Nguồn phát tia X |
|  | Kiểu máy phát: cao tần, tần số ≥90kHz |
|  | Dải điều chỉnh kV: từ ≤ 60 tới ≥ 85kV, bước điều chỉnh 1 kV |
|  | Dải điều chỉnh mA: từ ≤ 4 tới ≥ 10mA, bước điều chỉnh 1 mA |
|  | Điểm tiêu cự: ≤ 0,5 mm |
|  | Điện áp bóng X-quang tối đa: ≥ 110 kVp |
|  | Bộ lọc: ≥ 2,5 mm Al |
|  | Công suất nhiệt anode: ≥ 30 kJ |
|  | Góc đích anode: ≥ 5° |
| 3 | Tấm cảm biến 3D |
|  | Loại đầu dò: CMOS dạng tấm phẳng hoặc tương đương |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 120 µm |
|  | Khu vực động ≥ 139 x 120 mm |
|  | Số điểm ảnh (H x L) (chấp nhận được với sai số 5%): ≥ 812 x 616 |
|  | Kích thước điểm ảnh 3 chiều: ≤ 175 µm |
|  | Độ phân giải: ≤ 4.52 lp/mm |
| 5 | Cảm biến sọ mặt |
|  | Loại đầu dò: CMOS dạng tấm phẳng |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 100 µm |
|  | Số điểm ảnh: ≥ 2304 x 68 |
|  | Độ phân giải: ≤ 5 lp/mm |
|  | Kích thước trường nhìn: Từ ≤ (18x24mm) đến ≥ (25x18mm) |
|  | Hỗ trợ trường nhìn: Trường nhìn tự do |
|  | Thời gian quét: ≤ 23 giây |
|  | Chế độ quét nhanh |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hoa. |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |
| 9 | Máy theo dõi bệnh nhân |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |
| II | Yêu cầu cầu hình cung cấp tối thiểu |
| 1 | Máy chính kèm máy in nhiệt lắp trong: 01 cái. |
|  | Các phụ kiện của máy bao gồm: |
| 2 | - Dây nguồn: 01 cái |
| 3 | - Dây điện cực điện tim: 01 cái |
| 4 | - Điện cực dán điện tim: 25 chiếc |
| 5 | - Ống nối đo huyết áp cho trẻ em, người lớn: 01 bộ |
| 6 | - Bao huyết áp trẻ em: 01 Bộ |
| 7 | - Bao huyết áp người lớn: 01 Bộ |
| 8 | - Đầu đo SpO2: 01 bộ |
| 9 | - Đầu đo nhiệt độ: 01 Bộ |
| 10 | - Bộ đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ |
| 11 | - Pin: 01 chiếc |
| 12 | - Xe đẩy: 01 cái |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số, đặc tính kỹ thuật |
|  | Theo dõi các thông số: Điện tim (ECG), Nhịp hô hấp (RESP), Nồng độ Oxy bão hòa trong máu (SPO2), Huyết áp không xâm lấn (NIBP), Nhiệt độ (TEMP), huyết áp xâm lấn (IBP) |
|  | Màn hình màu, điều khiển, cài đăt các thông số hoàn toàn bằng màn hình cảm ứng |
|  | Khả năng theo dõi thông tin từ monitor khác trong cùng hệ thống |
|  | Hỗ trợ giao thức HL7 kết nối với EMR/HIS |
|  | Thiết bị có thể kết nối với monitor trung tâm |
| 2 | Điện tim ECG |
|  | Số đạo trình: |
|  | + 3-kênh: I, II, III |
|  | + 5-kênh: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
|  | Dải đo: ≤ 20 - ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Băng thông: |
|  | + Chế độ chẩn đoán: ≤ 0.1 đến ≥ 100 Hz |
|  | + Chế độ theo dõi: ≤ 1 đến ≥ 35 Hz |
|  | Độ chính xác: ± 5 nhịp/phút hoặc ± 1% |
|  | Dải đo ST: Từ ≤ -0.9 đến ≥ +0.9 mV |
|  | Tốc độ sóng tối thiểu gồm: 12.5 mm/giây, 25 mm/giây, 50 mm/giây |
|  | Độ nhạy hiển thị: có thể lựa chọn tự động hoặc bằng tay ít nhất các giá trị: 0.5x, 1x, 2x và 4x hoặc tự động |
|  | - Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp: |
|  | + Dải phát hiện máy tạo nhịp: ≤±2 đến ≥±700 mV |
|  | + Độ rộng xung phát hiện máy tạo nhịp: ≤0.5 đến 2 ms |
| 3 | Nhịp thở: |
|  | Phương pháp đo: trở kháng lồng ngực |
|  | Dải đo: ≤4 - ≥ 150 nhịp/phút |
|  | Độ phân giải (hoặc độ chính xác): ≤ 5 nhịp/phút |
|  | Tốc độ sóng ít nhất có các giá trị: 6.25 mm/giây, 12.5 mm/giây, 25 mm/giây |
|  | Thời gian báo động ngưng thở: ≤60 giây |
| 4 | Nhiệt độ: |
|  | Số kênh đo: ≥ 2 kênh |
|  | Dải đo: ≤10 - ≥ 45 độ C |
|  | Độ phân giải: ≤ 0.2 độ C |
|  | Độ chính xác ± ≤ 0.2 ˚C |
| 5 | Huyết áp không xâm lấn NIBP |
|  | - Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương |
|  | - Phương thức đo tối thiểu: Bằng tay, tự động, liên tục |
|  | Dải đo huyết áp: |
|  | + Người lớn/ trẻ em: |
|  | Tâm thu: ≤ 30 đến ≥ 250 mmHg |
|  | Tâm trương: ≤ 10 đến ≥ 200 mmHg |
|  | + Trẻ sơ sinh: |
|  | Tâm thu: ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Tâm trương: ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg |
|  | - Độ chính xác: |
|  | + Sai số trung bình tối đa: ≤ ± 5 mmHg |
|  | + Độ lệch chuẩn tối đa: ≤ 8 mmHg |
|  | Có thể lựa chọn khoảng đo tự động |
|  | Thông số đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) |
|  | Dải đo SpO2: 0-100% |
|  | Độ chính xác: |
|  | SpO2: ≤±2% (80-100%) |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤30 - ≥300 nhịp/ phút |
|  | Nhịp mạch: ≤ ±4% |
|  | Huyết áp xâm lấn (IBP) |
|  | Dải đo: ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 4 mmHg |
|  | Độ nhạy cảm biến: ≥5 μV/V/mmHg |
|  | Dải mạch: ≤30 - ≥250 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác của mạch: ≤± 3 nhịp/phút hoặc ≤± 3% |
|  | Dữ liệu xu hướng & lưu trữ |
|  | ≥ 1000 thông số NBP hoặc tương đương |
|  | Lưu trữ dữ liệu xu hướng |
|  | Lưu trữ dữ liệu ECG |
|  | Lưu trữ các cảnh báo và báo động |
|  | Cổng giao tiếp ngoại vi |
|  | Cổng giao tiếp mạng: LAN hoặc tương đương |
|  | Màn hình hiển thị |
|  | Màn hình màu, cảm ứng |
|  | Kích thước: ≥12 inch |
|  | Số dạng sóng tối đa có thể hiển thị: ≥11 |
|  | Máy in tích hợp |
|  | Chủng loại: in nhiệt |
|  | Tốc độ in: tối thiểu có các mức 12.5, 25, 50 mm/giây |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |